## 位变量
S7-1200地址 | S7协议地址 | 变量类型 | 变量描述
设备配置.%X0 | DB48.1.0
设备配置.%X1 | DB48.1.1
设备配置.%X2 | DB48.1.2
设备配置.%X3 | DB48.1.3
设备配置.%X4 | DB48.1.4 |  | 气罐扫描功能 | 0无 1有
设备配置.%X5 | DB48.1.5 |  | 双扉配置 | 置1为双扉
设备配置.%X6 | DB48.1.6 |  | 尾气处理功能配置 | 0 不带尾气处理 1 带尾气处理
设备配置.%X7 | DB48.1.7 |  | 双泵配置 | 0无 1有
设备配置.%X8 | DB48.0.0 |  | 双门互锁配置 | 置1可双门打开
设备配置.%X9 | DB48.0.1 |  | 尾气处理器配置的灭菌器数量 | 0 一台灭菌器 1 两台灭菌器
设备配置.%X10 | DB48.0.2
设备配置.%X11 | DB48.0.3
设备配置.%X12 | DB48.0.4
设备配置.%X13 | DB48.0.5
设备配置.%X14 | DB48.0.6
设备配置.%X15 | DB48.0.7
选择程序.%X0 | DB48.3.0 |  | 37℃程序
选择程序.%X1 | DB48.3.1 |  | 55℃程序
选择程序.%X2 | DB48.3.2 |  | 药罐处理
选择程序.%X3 | DB48.3.3 |  | 泄露测试
选择程序.%X4 | DB48.3.4
选择程序.%X5 | DB48.3.5
选择程序.%X6 | DB48.3.6
选择程序.%X7 | DB48.3.7
选择程序.%X8 | DB48.2.0
选择程序.%X9 | DB48.2.1
选择程序.%X10 | DB48.2.2
选择程序.%X11 | DB48.2.3
选择程序.%X12 | DB48.2.4
选择程序.%X13 | DB48.2.5
选择程序.%X14 | DB48.2.6
选择程序.%X15 | DB48.2.7
程序类型.%X0 | DB48.5.0 |  | 37℃程序标志
程序类型.%X1 | DB48.5.1 |  | 55℃程序标志
程序类型.%X2 | DB48.5.2 |  | 药罐处理
程序类型.%X3 | DB48.5.3 |  | 泄露测试
程序类型.%X4 | DB48.5.4
程序类型.%X5 | DB48.5.5
程序类型.%X6 | DB48.5.6
程序类型.%X7 | DB48.5.7
程序类型.%X8 | DB48.4.0
程序类型.%X9 | DB48.4.1
程序类型.%X10 | DB48.4.2
程序类型.%X11 | DB48.4.3
程序类型.%X12 | DB48.4.4
程序类型.%X13 | DB48.4.5
程序类型.%X14 | DB48.4.6
程序类型.%X15 | DB48.4.7
手动操作1.%X0 | DB48.7.0 |  | 手动操作标志
手动操作1.%X1 | DB48.7.1 |  | 回空阀
手动操作1.%X2 | DB48.7.2 |  | 前加湿阀
手动操作1.%X3 | DB48.7.3 |  | 后加湿阀
手动操作1.%X4 | DB48.7.4 |  | 加药阀开
手动操作1.%X5 | DB48.7.5 |  | 加药阀关
手动操作1.%X6 | DB48.7.6 |  | 快抽空阀
手动操作1.%X7 | DB48.7.7 |  | 慢抽空阀
手动操作1.%X8 | DB48.6.0 |  | 抽空供气阀
手动操作1.%X9 | DB48.6.1 |  | 解毒稀释阀
手动操作1.%X10 | DB48.6.2 |  | 解毒阀
手动操作1.%X11 | DB48.6.3 |  | 直排阀
手动操作1.%X12 | DB48.6.4 |  | 蜂鸣器
手动操作1.%X13 | DB48.6.5 |  | 真空泵1
手动操作1.%X14 | DB48.6.6 |  | 真空泵2
手动操作1.%X15 | DB48.6.7 |  | 空压机
手动操作2.%X0 | DB48.9.0 |  | 前门电机(开门)
手动操作2.%X1 | DB48.9.1 |  | 前门电机(关门)
手动操作2.%X2 | DB48.9.2 |  | 腔体前部加热
手动操作2.%X3 | DB48.9.3 |  | 腔体后部加热
手动操作2.%X4 | DB48.9.4 |  | 前门加热
手动操作2.%X5 | DB48.9.5 |  | 汽化室加热
手动操作2.%X6 | DB48.9.6 |  | 催化加热1
手动操作2.%X7 | DB48.9.7 |  | 催化加热2
手动操作2.%X8 | DB48.8.0 |  | 后门加热
手动操作2.%X9 | DB48.8.1 |  | 腔体加热使能
手动操作2.%X10 | DB48.8.2 |  | 催化加热使能
手动操作2.%X11 | DB48.8.3 |  | 开后门
手动操作2.%X12 | DB48.8.4 |  | 关后门
手动操作2.%X13 | DB48.8.5 |  | 运行灯
手动操作2.%X14 | DB48.8.6 |  | 待机灯
手动操作2.%X15 | DB48.8.7 |  | 报警灯
维护类报警A1 | DB48.10
维护类报警A2 | DB48.12
维护类报警A3 | DB48.14
门机构报警B1 | DB48.16
门机构报警B2 | DB48.18
启动类报警C1 | DB48.20
启动类报警C2 | DB48.22
全局类报警E1 | DB48.24
全局类报警E2 | DB48.26
全局类报警E3 | DB48.28
运行错误报警F1 | DB48.30
运行错误报警F2 | DB48.32
运行错误报警F3 | DB48.34
REO-报警内容R1 | DB48.36
REO-报警内容R2 | DB48.38
追溯报警 | DB48.40 |  | DB48.DBX40.0 W001非法条码！ DB48.DBX40.1 W002请使用前门扫描枪！ DB48.DBX40.2 W003请使用后门扫描枪！ DB48.DBX40.3 W004重复扫描！ DB48.DBX40.4 W005设备正在运行，扫描条码无效！ DB48.DBX40.5 W006无此条码相关信息！ DB48.DBX40.6 W007此包不能进高温灭菌器！ DB48.DBX40.7 W008此包已登记为其他设备！ DB48.DBX41.0 W009装载量超过90%！ DB48.DBX41.1 W010有植入物，请进行生物测试！ DB48.DBX41.2 W011有超大超重包，请运行超大超重程序！ DB48.DBX41.3 W012此包不能进低温灭菌器！
维护类报警A1开关 | DB48.42
维护类报警A2开关 | DB48.44
维护类报警A3开关 | DB48.46
门机构报警B1开关 | DB48.48
门机构报警B2开关 | DB48.50
启动类报警C1开关 | DB48.52
启动类报警C2开关 | DB48.54
全局类报警E1开关 | DB48.56
全局类报警E2开关 | DB48.58
全局类报警E3开关 | DB48.60
运行错误报警F1开关 | DB48.62
运行错误报警F2开关 | DB48.64
运行错误报警F3开关 | DB48.66
预留 | DB48.68
预留 | DB48.70
预留 | DB48.72
标志位1.%X0 | DB48.75.0 |  | 符合启动条件标志
标志位1.%X1 | DB48.75.1 |  | 运行标志
标志位1.%X2 | DB48.75.2 |  | 设备存在新报警标识 | 1秒后自动复位
标志位1.%X3 | DB48.75.3 |  | 报警存在标志
标志位1.%X4 | DB48.75.4 |  | 本地大气压已完成设定标志
标志位1.%X5 | DB48.75.5 |  | 灭菌完成标志
标志位1.%X6 | DB48.75.6 |  | 内室负压标志
标志位1.%X7 | DB48.75.7 |  | 点击手动退出按钮标志
标志位1.%X8 | DB48.74.0 |  | 程序结束15分钟开门自动脉动标志
标志位1.%X9 | DB48.74.1 |  | PLC已完成下载标志
标志位1.%X10 | DB48.74.2
标志位1.%X11 | DB48.74.3
标志位1.%X12 | DB48.74.4
标志位1.%X13 | DB48.74.5
标志位1.%X14 | DB48.74.6
标志位1.%X15 | DB48.74.7
标志位2.%X0 | DB48.77.0
标志位2.%X1 | DB48.77.1
标志位2.%X2 | DB48.77.2
标志位2.%X3 | DB48.77.3
标志位2.%X4 | DB48.77.4
标志位2.%X5 | DB48.77.5 |  | 温度采集故障标志 | 1说明温度有故障 0说明温度无故障 温度采集有故障后不能继续
标志位2.%X6 | DB48.77.6
标志位2.%X7 | DB48.77.7
标志位2.%X8 | DB48.76.0
标志位2.%X9 | DB48.76.1
标志位2.%X10 | DB48.76.2
标志位2.%X11 | DB48.76.3
标志位2.%X12 | DB48.76.4
标志位2.%X13 | DB48.76.5
标志位2.%X14 | DB48.76.6
标志位2.%X15 | DB48.76.7
预留 | DB48.78
按钮1.%X0 | DB48.81.0 |  | 灭菌确认启动 | 1为按下该按钮
按钮1.%X1 | DB48.81.1
按钮1.%X2 | 4 |  | 程序退出按钮
按钮1.%X3 | DB48.81.3 |  | 程序暂停（出现报警后该报位置1） | 程序运行过程中出现故障必须暂停程序，程序无法自动转运行，只能手动点击触摸屏
按钮1.%X4 | DB48.81.4
按钮1.%X5 | DB48.81.5 |  | 报警确认按钮
按钮1.%X6 | DB48.81.6 |  | 参数编辑保存按钮
按钮1.%X7 | DB48.81.7 |  | 报警开关初始化按钮
按钮1.%X8 | DB48.80.0 |  | 系统参数默认值按钮
按钮1.%X9 | DB48.80.1 |  | 37℃预热选择按钮
按钮1.%X10 | DB48.80.2 |  | 55℃预热选择按钮
按钮1.%X11 | DB48.80.3 |  | 偏差校准恢复默认按钮
按钮1.%X12 | DB48.80.4 |  | 程序结束后自动开门
按钮1.%X13 | DB48.80.5 |  | 恢复出厂设置按钮
按钮1.%X14 | DB48.80.6
按钮1.%X15 | DB48.80.7 |  | 催化剂确认更换按钮
按钮2.%X0 | DB48.83.0
按钮2.%X1 | DB48.83.1
按钮2.%X2 | DB48.83.2
按钮2.%X3 | DB48.83.3 |  | 开装载门按钮
按钮2.%X4 | DB48.83.4 |  | 关装载门按钮
按钮2.%X5 | DB48.83.5 |  | 开卸载门按钮
按钮2.%X6 | DB48.83.6 |  | 关卸载门按钮
按钮2.%X7 | DB48.83.7 |  | 保养设备确认键
按钮2.%X8 | DB48.82.0 |  | 时钟设定按钮
按钮2.%X9 | DB48.82.1 |  | 本地大气压设定按钮
按钮2.%X10 | DB48.82.2 |  | 网络设置按钮
按钮2.%X11 | DB48.82.3 |  | 打印参数默认按钮
按钮2.%X12 | DB48.82.4
按钮2.%X13 | DB48.82.5
按钮2.%X14 | DB48.82.6 |  | 37℃、泄露测试、药罐处理程序参数恢复默认
按钮2.%X15 | DB48.82.7 |  | 55℃程序参数恢复默认
按钮3.%X0 | DB48.85.0
按钮3.%X1 | DB48.85.1
按钮3.%X2 | DB48.85.2
按钮3.%X3 | DB48.85.3
按钮3.%X4 | DB48.85.4
按钮3.%X5 | DB48.85.5
按钮3.%X6 | DB48.85.6
按钮3.%X7 | DB48.85.7
按钮3.%X8 | DB48.84.0
按钮3.%X9 | DB48.84.1
按钮3.%X10 | DB48.84.2
按钮3.%X11 | DB48.84.3
按钮3.%X12 | DB48.84.4
按钮3.%X13 | DB48.84.5
按钮3.%X14 | DB48.84.6
按钮3.%X15 | DB48.84.7
按钮4.%X0 | DB48.87.0
按钮4.%X1 | DB48.87.1
按钮4.%X2 | DB48.87.2
按钮4.%X3 | DB48.87.3
按钮4.%X4 | DB48.87.4
按钮4.%X5 | DB48.87.5
按钮4.%X6 | DB48.87.6
按钮4.%X7 | DB48.87.7
按钮4.%X8 | DB48.86.0
按钮4.%X9 | DB48.86.1
按钮4.%X10 | DB48.86.2
按钮4.%X11 | DB48.86.3
按钮4.%X12 | DB48.86.4
按钮4.%X13 | DB48.86.5
按钮4.%X14 | DB48.86.6
按钮4.%X15 | DB48.86.7
DI1 | DB48.88 |  | DI1.%X0：空压机保护 DI1.%X1：真空泵保护 DI1.%X2：前门电机过载 DI1.%X3：前门脚踢开关 DI1.%X4：后门脚踢开关 DI1.%X5：排气压力开关 DI1.%X6：关机确认信号 DI1.%X7：前门开位 DI1.%X8：前门关位 DI1.%X9：前门障碍 DI1.%X10：穿刺气缸位 DI1.%X11：水箱上水位 DI1.%X12：水箱下水位 DI1.%X13：压缩气压力检测 DI1.%X14：气罐存在检测 DI1.%X15：后门开位
DI2 | DB48.90 |  | DI2.%X0：后门关位 DI2.%X1：后门障碍 DI2.%X2：急停按钮 DI2.%X3：后门电机过载 DI2.%X4：空压机过载信号 DI2.%X5：真空泵1过载信号 DI2.%X6：真空泵2过载信号 DI2.%X7：开后门按钮 DI2.%X8：关后门按钮 DI2.%X9：预留1 DI2.%X10：预留2 DI2.%X11：预留3 DI2.%X12：预留4 DI2.%X13：预留5 DI2.%X14：预留6 DI2.%X15：预留7
DO1 | DB48.92 |  | DO1.%X0：回空阀 DO1.%X1：前加湿阀 DO1.%X2：后加湿阀 DO1.%X3：快抽空阀 DO1.%X4：加药阀开 DO1.%X5：加药阀关 DO1.%X6：慢抽空阀 DO1.%X7：抽空供气阀 DO1.%X8：热回收阀 DO1.%X9：解毒阀 DO1.%X10：运行灯 DO1.%X11：待机灯 DO1.%X12：报警灯 DO1.%X13：蜂鸣器 DO1.%X14：腔体加热系统断电 DO1.%X15：开装载门
DO2 | DB48.94 |  | DO2.%X0：关装载门 DO2.%X1：开卸载门 DO2.%X2：关卸载门 DO2.%X3：前部加热 DO2.%X4：后部加热 DO2.%X5：装载门加热 DO2.%X6：卸载门加热 DO2.%X7：汽化器加热 DO2.%X8：催化加热1 DO2.%X9：催化加热2 DO2.%X10：直排阀 DO2.%X11：催化加热断电 DO2.%X12：真空泵1 DO2.%X13：真空泵2 DO2.%X14：关机确认 DO2.%X15：快抽空阀2
DO3 | DB48.96 |  | DO3.%X0：空压机 DO3.%X1：预留1 DO3.%X2：预留2 DO3.%X3：预留3 DO3.%X4：预留4 DO3.%X5：预留5 DO3.%X6：预留6 DO3.%X7：预留7 DO3.%X8：预留8 DO3.%X9：预留9 DO3.%X10：预留10 DO3.%X11：预留11 DO3.%X12：预留12 DO3.%X13：预留13 DO3.%X14：预留14 DO3.%X15：预留15
追溯报警缓存 | DB48.98
预留 | DB48.100
预留 | DB48.102
预留 | DB48.104
预留 | DB48.106
预留 | DB48.108
预留 | DB48.110

## 程序参数
S7-1200地址 | S7协议地址 | 变量描述
L抽空限度 | DB48.DBW112 | 这些参数地址， 37℃、药罐处理和泄露测试共用
L预热时间 | DB48.DBW114
L保压时间 | DB48.DBW116
L泄露率 | DB48.DBW118 |  | PLC中用mbar
L加湿湿度 | DB48.DBW120
L加湿压力上限（没用到该变量） | DB48.DBW122
L加湿均匀时间 | DB48.DBW124
L灭菌压力回压下限 | DB48.DBW126
L灭菌压力上限 | DB48.DBW128
L灭菌时间 | DB48.DBW130
L脉动次数 | DB48.DBW132
L脉动上限 | DB48.DBW134
L脉动下限 | DB48.DBW136
L通风上限 | DB48.DBW138
L通风下限 | DB48.DBW140
L通风时间 | DB48.DBW142
L结束时间 | DB48.DBW144
L灭菌温度 | DB48.DBW146
L加药平衡时间 | DB48.DBW148
L加湿湿化最短时间 | DB48.DBW150
L加湿湿化让步10%时间 | DB48.DBW152
L加湿湿化让步15%时间 | DB48.DBW154
L最低湿度让步时间（湿度＞40%） | DB48.DBW156
L初始参数传递作用值 | DB48.DBW158
预处理抽空预估时间 | DB48.DBW160
DB48.DBW162
DB48.DBW164
L单次脉动时间 | DB48.DBW166
L紧急脉动次数 | DB48.DBW168
L紧急通风时间 | DB48.DBW170
备用 | DB48.DBW172
备用_1 | DB48.DBW174
备用_2 | DB48.DBW176
备用_3 | DB48.DBW178
L腔体前部控制温度 | DB48.DBW180
L腔体后部控制温度 | DB48.DBW182
L前门控制温度 | DB48.DBW184
L后部控制温度（参数无用） | DB48.DBW186
L加湿汽化控制温度 | DB48.DBW188
L加药汽化控制温度 | DB48.DBW190
L前部控温上偏差 | DB48.DBW192
L前部控温下偏差 | DB48.DBW194
L后部控温上偏差 | DB48.DBW196
L后部控温下偏差 | DB48.DBW198
L前门控温上偏差 | DB48.DBW200
L前门控温下偏差 | DB48.DBW202
L加湿汽化控温上偏差 | DB48.DBW204
L加湿汽化控温下偏差 | DB48.DBW206
L加药汽化控温上偏差 | DB48.DBW208
L加药汽化控温下偏差 | DB48.DBW210
L抽空超时报警时间 | DB48.DBW212
L回空超时报警时间 | DB48.DBW214
L加湿超时报警时间 | DB48.DBW216
L灭菌压力低报警时间 | DB48.DBW218
L腔体前部升温超时 | DB48.DBW220
L腔体后部升温超时 | DB48.DBW222
L门升温超时 | DB48.DBW224
L汽化器升温超时 | DB48.DBW226
L前部超温温度 | DB48.DBW228
L后部超温温度 | DB48.DBW230
L门超温温度 | DB48.DBW232
L加湿汽化超温温度 | DB48.DBW234
L加药汽化超温温度 | DB48.DBW236
L加药时间上限 | DB48.DBW238
L后门控制温度 | DB48.DBW240
L后门控温上限 | DB48.DBW242
L后门控温下限 | DB48.DBW244
L催化箱控制温度 | DB48.DBW246
L催化箱控制温度上限 | DB48.DBW248
L催化箱升温超时报警时间 | DB48.DBW250
L机壳报警温度 | DB48.DBW252
L通风阶段解毒时间 | DB48.DBW254
L脉动提前加热时间 | DB48.DBW256
L催化前超温报警温度 | DB48.DBW258
L催化后超温报警温度 | DB48.DBW260
L灭菌后回空至大气压偏差值 | DB48.DBW262
L慢排阀抽空下限 | DB48.DBW264
备用_4 | DB48.DBW266
备用_5 | DB48.DBW268
备用_6 | DB48.DBW270
H抽空限度 | DB48.DBW272 | 55℃程序参数
H预热时间 | DB48.DBW274
H保压时间 | DB48.DBW276
H泄露率 | DB48.DBW278
H加湿湿度 | DB48.DBW280
H加湿压力上限(没用到该变量) | DB48.DBW282
H加湿均匀时间 | DB48.DBW284
H灭菌压力回压下限 | DB48.DBW286
H灭菌压力上限 | DB48.DBW288
H灭菌时间 | DB48.DBW290
H脉动次数 | DB48.DBW292
H脉动上限 | DB48.DBW294
H脉动下限 | DB48.DBW296
H通风上限 | DB48.DBW298
H通风下限 | DB48.DBW300
H通风时间 | DB48.DBW302
H结束时间 | DB48.DBW304
H灭菌温度 | DB48.DBW306
H加药平衡时间 | DB48.DBW308
H加湿湿化最短时间 | DB48.DBW310
H加湿湿化让步10%时间 | DB48.DBW312
H加湿湿化让步15%时间 | DB48.DBW314
H最低湿度让步时间（湿度＞40%） | DB48.DBW316
H初始参数传递作用值 | DB48.DBW318
H加湿回空预估时间 | DB48.DBW320
H加湿抽空预估时间 | DB48.DBW322
H加药上升预估时间 | DB48.DBW324
H单次脉动时间 | DB48.DBW326
H紧急脉动次数 | DB48.DBW328
H紧急通风时间 | DB48.DBW330
备用_7 | DB48.DBW332
备用_8 | DB48.DBW334
备用_9 | DB48.DBW336
备用_10 | DB48.DBW338
H腔体前部控制温度 | DB48.DBW340
H腔体后部控制温度 | DB48.DBW342
H前门控制温度 | DB48.DBW344
H后部控制温度(参数无用) | DB48.DBW346
H加湿汽化控制温度 | DB48.DBW348
H加药汽化控制温度 | DB48.DBW350
H前部控温上偏差 | DB48.DBW352
H前部控温下偏差 | DB48.DBW354
H后部控温上偏差 | DB48.DBW356
H后部控温下偏差 | DB48.DBW358
H前门控温上偏差 | DB48.DBW360
H前门控温下偏差 | DB48.DBW362
H加湿汽化控温上偏差 | DB48.DBW364
H加湿汽化控温下偏差 | DB48.DBW366
H加药汽化控温上偏差 | DB48.DBW368
H加药汽化控温下偏差 | DB48.DBW370
H抽空超时报警时间 | DB48.DBW372
H回空超时报警时间 | DB48.DBW374
H加湿超时报警时间 | DB48.DBW376
H灭菌压力低报警时间 | DB48.DBW378
H腔体前部升温超时 | DB48.DBW380
H腔体后部升温超时 | DB48.DBW382
H门升温超时 | DB48.DBW384
H汽化器升温超时 | DB48.DBW386
H前部超温温度 | DB48.DBW388
H后部超温温度 | DB48.DBW390
H门超温温度 | DB48.DBW392
H加湿汽化超温温度 | DB48.DBW394
H加药汽化超温温度 | DB48.DBW396
H加药时间上限 | DB48.DBW398
H后门控制温度 | DB48.DBW400
H后门控温上限 | DB48.DBW402
H后门控温下限 | DB48.DBW404
H催化箱控制温度 | DB48.DBW406
H催化箱控制温度上限 | DB48.DBW408
H催化箱升温超时报警时间 | DB48.DBW410
H机壳报警温度 | DB48.DBW412
H通风阶段解毒时间 | DB48.DBW414
H脉动提前加热时间 | DB48.DBW416
H催化前超温报警温度 | DB48.DBW418
H催化后超温报警温度 | DB48.DBW420
H灭菌后回空至大气压偏差值 | DB48.DBW422
H慢排阀抽空下限 | DB48.DBW424
备用_11 | DB48.DBW426
备用_12 | DB48.DBW428
备用_13 | DB48.DBW430
保压运行结果 | DB48.DBW432 | 0：保压合格 1：保压失败 2：手动退出
程序编辑及运行选择写入序号 | DB48.DBW434 | 1:37℃程序 2:药罐处理 3：泄露测试
门状态 | DB48.DBW436 | 0故障状态，1前门打开状态后门关闭,2后门打开状态前门关闭，3双门关闭状态，4开前门正在动作，5关前门正在动态， 6开后门正在动作，7关后门正在动作，8门锁紧状态，9两门都开
程序运行编号 | DB48.DBW438 | 1:37℃程序 2：55℃程序 3:药罐处理 4：泄露测试
程序运行大阶段 | DB48.DBW440 | 0：待机 1：预处理 2：保压 3：加湿 4：加药 5：灭菌 6：脉动 7：通风 8：紧急脉动 9：紧急通风 10：结束
程序运行小阶段 | DB48.DBW442 | :准备 1：预热 2：抽空 3:平衡 4：维持 5：湿化 6：进药 7：冲洗 8：回空 9：结束
手动退出提示 | DB48.DBW444 | 1：程序正在运行，是否继续退出？ 2：内室已进药，请勿退出程序
运行结果 | DB48.DBW446 | 1程序正常结束；2报警退出 3手动退出
总时间运行值-小时 | DB48.DBW448
总时间运行值-分钟 | DB48.DBW450
总时间运行值-秒钟 | DB48.DBW452
DB48.DBW454
DB48.DBW456
DB48.DBW458
运行时间倒计时-小时 | DB48.DBW460
运行时间倒计时-分钟 | DB48.DBW462
运行时间倒计时-秒 | DB48.DBW464
运行百分比 | DB48.DBW466
DB48.DBW468
小阶段运行时间分 | DB48.DBW470
小阶段运行时间秒 | DB48.DBW472
DB48.DBW474
DB48.DBW476
脉动次数 | DB48.DBW478
预处理运行时间（min） | DB48.DBW480
保压运行时间（min） | DB48.DBW482
加湿运行时间（min） | DB48.DBW484
加药运行时间（min） | DB48.DBW486
灭菌运行时间（min） | DB48.DBW488
脉动运行时间（min） | DB48.DBW490
通风阶段运行时间（min） | DB48.DBW492
结束运行时间（min） | DB48.DBW494
紧急脉动时间（min） | DB48.DBW496
紧急通风时间（min） | DB48.DBW498
DB48.DBW500
预处理最高温度 | DB48.DBW502
预处理最低温度 | DB48.DBW504
预处理最高压力 | DB48.DBW506
预处理最低压力 | DB48.DBW508
预处理最高湿度 | DB48.DBW510
预处理最低湿度 | DB48.DBW512
保压最高温度 | DB48.DBW514
保压最低温度 | DB48.DBW516
保压最高压力 | DB48.DBW518
保压最低压力 | DB48.DBW520
保压最高湿度 | DB48.DBW522
保压最低湿度 | DB48.DBW524
加湿最高温度 | DB48.DBW526
加湿最低温度 | DB48.DBW528
加湿最高压力 | DB48.DBW530
加湿最低压力 | DB48.DBW532
加湿最高湿度 | DB48.DBW534
加湿最低湿度 | DB48.DBW536
加药最高温度 | DB48.DBW538
加药最低温度 | DB48.DBW540
加药最高压力 | DB48.DBW542
加药最低压力 | DB48.DBW544
加药最高湿度 | DB48.DBW546
加药最低湿度 | DB48.DBW548
灭菌最高温度 | DB48.DBW550
灭菌最低温度 | DB48.DBW552
灭菌最高压力 | DB48.DBW554
灭菌最低压力 | DB48.DBW556
灭菌最高湿度 | DB48.DBW558
灭菌最低湿度 | DB48.DBW560
脉动最高温度 | DB48.DBW562
脉动最低温度 | DB48.DBW564
脉动最高压力 | DB48.DBW566
脉动最低压力 | DB48.DBW568
脉动最高湿度 | DB48.DBW570 | s
脉动最低湿度 | DB48.DBW572
通风最高温度 | DB48.DBW574
通风最低温度 | DB48.DBW576
通风最高压力 | DB48.DBW578 | s
通风最低压力 | DB48.DBW580
通风最高湿度 | DB48.DBW582
通风最低湿度 | DB48.DBW584
紧急脉动最高压力 | DB48.DBW586
紧急脉动最低压力 | DB48.DBW588
紧急通风最高压力 | DB48.DBW590
紧急通风最低压力 | DB48.DBW592
水位状态 | DB48.DBW594 |  | 0 缺水 1 有一半水位 2 满水 3错误
气罐状态 | DB48.DBW596 |  | 0 无气罐 3 有气罐但是已用完
预热名称显示 | DB48.DBW598 | 1：37℃预热 2：55℃预热
预处理阶段预估值 | DB48.DBW600
保压阶段预估值 | DB48.DBW602
加湿阶段预估值 | DB48.DBW604
进药阶段预估值 | DB48.DBW606
灭菌阶段预估值 | DB48.DBW608
脉动阶段预估值 | DB48.DBW610
通风阶段预估值 | DB48.DBW612
结束阶段预估值 | DB48.DBW614
紧急脉动预估时间 | DB48.DBW616
紧急通风预估时间 | DB48.DBW618
异常退出回空预估时间 | DB48.DBW620
DB48.DBW622
DB48.DBW624
DB48.DBW626
DB48.DBW628
DB48.DBW630
DB48.DBW632
DB48.DBW634
DB48.DBW636
DB48.DBW638
预处理运行时间（秒） | DB48.DBW640
保压运行时间（秒） | DB48.DBW642
加湿运行时间（秒） | DB48.DBW644
加药运行时间（秒） | DB48.DBW646
灭菌运行时间（秒） | DB48.DBW648
脉动运行时间（秒） | DB48.DBW650
通风阶段运行时间（秒） | DB48.DBW652
结束运行时间（秒） | DB48.DBW654
紧急脉动时间（秒） | DB48.DBW656
紧急通风时间（秒） | DB48.DBW658
DB48.DBW660
DB48.DBW662
DB48.DBW664
DB48.DBW666
DB48.DBW668
DB48.DBW670
DB48.DBW672
DB48.DBW674
DB48.DBW676
DB48.DBW678
DB48.DBW680
DB48.DBW682
预留 | DB48.DBW684
预留 | DB48.DBW686
预留 | DB48.DBW688
预留 | DB48.DBW690
预留 | DB48.DBW692
预留 | DB48.DBW694
预留 | DB48.DBW696
预留 | DB48.DBW698
预留 | DB48.DBW700

## 其他参数
S7-1200地址 | S7协议地址 | 变量类型 | 变量描述
AI内室温度1偏差校准 | DB48.DBW702 |  | 默认值为0
| DB48.DBW704 |  | 默认值为0
AI前部温度偏差校准 | DB48.DBW706 |  | 默认值为0
AI后部温度偏差校准 | DB48.DBW708 |  | 默认值为0
AI前门温度偏差校准 | DB48.DBW710 |  | 默认值为0
AI汽化温度偏差校准 | DB48.DBW712 |  | 默认值为0
| DB48.DBW714 |  | 默认值为0
AI内室湿度偏差校准 | DB48.DBW716 |  | 默认值为0
AI内室压力1偏差校准 | DB48.DBW718 |  | 默认值为0
AI内室压力2偏差校准 | DB48.DBW720 |  | 默认值为0
| DB48.DBW722 |  | 默认值为0
| DB48.DBW724 |  | 默认值为0
催化前温度偏差校准 | DB48.DBW726 |  | 默认值为0
催化后温度偏差校准 | DB48.DBW728 |  | 默认值为0
后门温度偏差校准 | DB48.DBW730 |  | 默认值为0
备用偏差校准 | DB48.DBW732 |  | 默认值为0
备用偏差校准 | DB48.DBW734 |  | 默认值为0
年 设置 | DB48.DBW736
月 设置 | DB48.DBW738
日 设置 | DB48.DBW740
时 设置 | DB48.DBW742
分 设置 | DB48.DBW744
秒 设置 | DB48.DBW746
星期几 设置 | DB48.DBW748
年 显示 | DB48.DBW750
月 显示 | DB48.DBW752
日 显示 | DB48.DBW754
时 显示 | DB48.DBW756
分 显示 | DB48.DBW758
秒 显示 | DB48.DBW760
网络模式 | DB48.DBW762
内室温度1 | DB48.DBW764
DB48.DBW766
前部温度 | DB48.DBW768
后部温度 | DB48.DBW770
前门温度 | DB48.DBW772
汽化温度 | DB48.DBW774
无 | DB48.DBW776
内室湿度 | DB48.DBW778
内室压力P1 | DB48.DBW780
内室压力P2 | DB48.DBW782
稀释管路压力 | DB48.DBW784
催化箱保护温度 | DB48.DBW786
催化前温度 | DB48.DBW788
催化后温度 | DB48.DBW790
后门温度 | DB48.DBW792
界面地址 | DB48.DBW794
设备型号 | DB48.DBW796 | 0:未定义; 1:BS-140; 2:BS-230; 3：XG2.C-130 4：XG2.C-220
设备容积 | DB48.DBW798
打印模式选择 | DB48.DBW800
PLC程序版本1 | DB48.DBW802
PLC程序版本2 | DB48.DBW804
PLC程序版本3 | DB48.DBW806
PLC程序版本4 | DB48.DBW808
PLC程序版本5 | DB48.DBW810
PLC程序版本6 | DB48.DBW812
PLC程序版本7 | DB48.DBW814
PLC程序版本8 | DB48.DBW816
系统参数
本地大气压 | DB48.DBW818 | 1010
开门压差 | DB48.DBW820 | 5.0kpa
回空压差 | DB48.DBW822 | 2.0kp
DB48.DBW824
DB48.DBW826
催化剂寿命 | DB48.DBW828 | 8000
结束后自动开门最大时间间隔 | DB48.DBW830 | 600秒，超过该时间后不再自动开门
程序结束自动脉动时间 | DB48.DBW832 | 900秒，小于该值，点开门不进行自动脉动
前部升温超时报警时间 | DB48.DBW834 | 30分钟
后部升温超时报警时间 | DB48.DBW836 | 30分钟
前门升温超时报警时间 | DB48.DBW838 | 40分钟
汽化器升温超时报警时间 | DB48.DBW840 | 15分钟
后门升温超时报警时间 | DB48.DBW842 | 40分钟
启动内室温度下偏差 | DB48.DBW844 | 5.0℃
启动非内室温度下偏差 | DB48.DBW846 | 10℃
慢排阀开启间隔 | DB48.DBW848
慢排阀关闭间隔 | DB48.DBW850
慢排阀间歇控制脉动次数 | DB48.DBW852
解毒器慢排阀开启脉动次数 | DB48.DBW854
程序结束后自动开门 | DB48.DBW856
催化箱升温超时报警时间 | DB48.DBW858 | 60分钟
门动作时间上限 | DB48.DBW860 | 39
预留 | DB48.DBW862
预留 | DB48.DBW864
预留 | DB48.DBW866
催化剂使用时间 | DB48.DBW868
本地大气压设置值 | DB48.DBW870
IP一段 | DB48.DBW872
IP二段 | DB48.DBW874
IP三段 | DB48.DBW876
IP四段 | DB48.DBW878
网关一段 | DB48.DBW880
网关二段 | DB48.DBW882
网关三段 | DB48.DBW884
网关四段 | DB48.DBW886
子网掩码一段 | DB48.DBW888
子网掩码二段 | DB48.DBW890
子网掩码三段 | DB48.DBW892
子网掩码四段 | DB48.DBW894
上次保养日期 年 | DB48.DBW896
上次保养日期 月 | DB48.DBW898
上次保养日期 日 | DB48.DBW900
下次保养日期 年 | DB48.DBW902
下次保养日期 月 | DB48.DBW904
下次保养日期 日 | DB48.DBW906
计划保养周期天数 | DB48.DBW908
上次保养次数 | DB48.DBW910
距离上次保养天数 | DB48.DBW912
距离上次保养循环次数 | DB48.DBW914
计划保养循环次数 | DB48.DBW916
总运行次数 | DB48.DBW918
已完成次数 | DB48.DBW920
未完成次数 | DB48.DBW922
结束蜂鸣器开启时间 | DB48.DBW924
结束蜂鸣器关闭时间 | DB48.DBW926
结束蜂鸣器鸣响时间 | DB48.DBW928
报警蜂鸣器开启时间 | DB48.DBW930
报警蜂鸣器关闭时间 | DB48.DBW932
报警蜂鸣器鸣响时间 | DB48.DBW934
预留 | DB48.DBW936
预留 | DB48.DBW938
预留 | DB48.DBW940
预留 | DB48.DBW942
设备编号12 | DB48.DBW944
设备编号34 | DB48.DBW946
设备编号56 | DB48.DBW948
设备编号78 | DB48.DBW950
用户地址 | DB48.DBW952 | 供屏使用
权限地址 | DB48.DBW954
紧急脉动打印标志 | DB48.DBW956
泄漏率 | DB48.DBW958
语言切换 | DB48.DBW960
正使用泵的编号 | DB48.DBW962
预处理打印间隔 | DB48.DBW964
保压打印间隔 | DB48.DBW966
加湿打印间隔 | DB48.DBW968
加药打印间隔 | DB48.DBW970
灭菌打印间隔 | DB48.DBW972
脉动打印间隔 | DB48.DBW974
通风打印间隔 | DB48.DBW976
灭菌曲线打印间隔 | DB48.DBW978
通风曲线打印间隔 | DB48.DBW980
其他阶段 曲线打印间隔 | DB48.DBW982
触摸屏用曲线打印间隔设定值 | DB48.DBW984
预留 | DB48.DBW986
预留 | DB48.DBW988
预留 | DB48.DBW990
预留 | DB48.DBW992
预留 | DB48.DBW994
预留 | DB48.DBW996
预留 | DB48.DBW998
预留 | DB48.DBW1000

## 报警列表
S7-1200地址 | S7协议地址 | 变量类型 | S7-1200地址 | S7协议地址
维护提示类报警A
维护类报警A1.%X0 | DB48.11.0 | A001 定期维护，请联系客服工程师 | 维护类报警A1开关.%X0 | DB48.43.0
维护类报警A1.%X1 | DB48.11.1 | A002 催化剂即将过期，请联系客服更换！ | 维护类报警A1开关.%X1 | DB48.43.1
维护类报警A1.%X2 | DB48.11.2 |  | 维护类报警A1开关.%X2 | DB48.43.2
维护类报警A1.%X3 | DB48.11.3 |  | 维护类报警A1开关.%X3 | DB48.43.3
维护类报警A1.%X4 | DB48.11.4 |  | 维护类报警A1开关.%X4 | DB48.43.4
维护类报警A1.%X5 | DB48.11.5 |  | 维护类报警A1开关.%X5 | DB48.43.5
维护类报警A1.%X6 | DB48.11.6 |  | 维护类报警A1开关.%X6 | DB48.43.6
维护类报警A1.%X7 | DB48.11.7 |  | 维护类报警A1开关.%X7 | DB48.43.7
维护类报警A1.%X8 | DB48.10.0 |  | 维护类报警A1开关.%X8 | DB48.42.0
维护类报警A1.%X9 | DB48.10.1 |  | 维护类报警A1开关.%X9 | DB48.42.1
维护类报警A1.%X10 | DB48.10.2 |  | 维护类报警A1开关.%X10 | DB48.42.2
维护类报警A1.%X11 | DB48.10.3 |  | 维护类报警A1开关.%X11 | DB48.42.3
维护类报警A1.%X12 | DB48.10.4 |  | 维护类报警A1开关.%X12 | DB48.42.4
维护类报警A1.%X13 | DB48.10.5 |  | 维护类报警A1开关.%X13 | DB48.42.5
维护类报警A1.%X14 | DB48.10.6 |  | 维护类报警A1开关.%X14 | DB48.42.6
维护类报警A1.%X15 | DB48.10.7 |  | 维护类报警A1开关.%X15 | DB48.42.7
维护提示类报警A2
维护类报警A2.%X0
维护类报警A2.%X1
维护类报警A2.%X2
维护类报警A2.%X3
维护类报警A2.%X4
维护类报警A2.%X5
维护类报警A2.%X6
维护类报警A2.%X7
维护类报警A2.%X8
维护类报警A2.%X9
维护类报警A2.%X10
维护类报警A2.%X11
维护类报警A2.%X12
维护类报警A2.%X13
维护类报警A2.%X14
维护类报警A2.%X15
启动类报警C1 |  |  | 启动类报警C1开关
启动类报警C1.%X0 | DB48.21.0 | C001 装载门未关闭，请先关闭装载门。 | 启动类报警C1开关.%X0 | DB48.53.0
启动类报警C1.%X1 | DB48.21.1 | C002 卸载门未关闭，请先关闭卸载门。 | 启动类报警C1开关.%X1 | DB48.53.1
启动类报警C1.%X2 | DB48.21.2 | C003 内室温度过低，请等待。 | 启动类报警C1开关.%X2 | DB48.53.2
启动类报警C1.%X3 | DB48.21.3 | C004 内室温度过高，请取出物品。 | 启动类报警C1开关.%X3 | DB48.53.3
启动类报警C1.%X4 | DB48.21.4 | C005 腔体前部壁温过低，请等待。 | 启动类报警C1开关.%X4 | DB48.53.4
启动类报警C1.%X5 | DB48.21.5 | C006 腔体后部壁温过低，请等待。 | 启动类报警C1开关.%X5 | DB48.53.5
启动类报警C1.%X6 | DB48.21.6 | C007 门壁温度过低，请等待。 | 启动类报警C1开关.%X6 | DB48.53.6
启动类报警C1.%X7 | DB48.21.7 | C010 水箱水量不足，请先添加纯水。 | 启动类报警C1开关.%X7 | DB48.53.7
启动类报警C1.%X8 | DB48.20.0 | C011 压缩气压力低，请检查压缩气压力。 | 启动类报警C1开关.%X8 | DB48.52.0
启动类报警C1.%X9 | DB48.20.1 | C012 腔体前部壁温过高，请取出物品。 | 启动类报警C1开关.%X9 | DB48.52.1
启动类报警C1.%X10 | DB48.20.2 | C013 腔体后部壁温过高，请取出物品。 | 启动类报警C1开关.%X10 | DB48.52.2
启动类报警C1.%X11 | DB48.20.3 | C014 门壁温度过高，请取出物品。 | 启动类报警C1开关.%X11 | DB48.52.3
启动类报警C1.%X12 | DB48.20.4 | C016 请扫描、更换气罐！ | 启动类报警C1开关.%X12 | DB48.52.4
启动类报警C1.%X13 | DB48.20.5 |  | 启动类报警C1开关.%X13 | DB48.52.5
启动类报警C1.%X14 | DB48.20.6 |  | 启动类报警C1开关.%X14 | DB48.52.6
启动类报警C1.%X15 | DB48.20.7 |  | 启动类报警C1开关.%X15 | DB48.52.7
全局类报警E1 |  |  | 全局类报警E1开关
全局类报警E1.%X0 | DB48.25.0 | E001 内室温度1检测错误 | 全局类报警E1开关.%X0 | DB48.57.0
全局类报警E1.%X1 | DB48.25.1 | E002 内室温度2检测错误 | 全局类报警E1开关.%X1 | DB48.57.1
全局类报警E1.%X2 | DB48.25.2 | E003 内室压力1检测错误 | 全局类报警E1开关.%X2 | DB48.57.2
全局类报警E1.%X3 | DB48.25.3 | E004 内室压力2检测错误 | 全局类报警E1开关.%X3 | DB48.57.3
全局类报警E1.%X4 | DB48.25.4 | E005 内室湿度检测错误 | 全局类报警E1开关.%X4 | DB48.57.4
全局类报警E1.%X5 | DB48.25.5 | E006 腔体前部温度检测错误 | 全局类报警E1开关.%X5 | DB48.57.5
全局类报警E1.%X6 | DB48.25.6 | E007 腔体后部温度检测错误 | 全局类报警E1开关.%X6 | DB48.57.6
全局类报警E1.%X7 | DB48.25.7 | E008 装载门温度检测错误 | 全局类报警E1开关.%X7 | DB48.57.7
全局类报警E1.%X8 | DB48.24.0 | E009 汽化器温度检测错误 | 全局类报警E1开关.%X8 | DB48.56.0
全局类报警E1.%X9 | DB48.24.1 | E013 加热温度过高 | 全局类报警E1开关.%X9 | DB48.56.1
全局类报警E1.%X10 | DB48.24.2 | E015 腔体前部超温 | 全局类报警E1开关.%X10 | DB48.56.2
全局类报警E1.%X11 | DB48.24.3 | E016 腔体后部超温 | 全局类报警E1开关.%X11 | DB48.56.3
全局类报警E1.%X12 | DB48.24.4 | E017 门超温 | 全局类报警E1开关.%X12 | DB48.56.4
全局类报警E1.%X13 | DB48.24.5 | E018 汽化器超温 | 全局类报警E1开关.%X13 | DB48.56.5
全局类报警E1.%X14 | DB48.24.6 | E019 内室温度过高 | 全局类报警E1开关.%X14 | DB48.56.6
全局类报警E1.%X15 | DB48.24.7 | E020 设备处于急停状态，请勿操作 | 全局类报警E1开关.%X15 | DB48.56.7
全局类报警E2 |  |  | 全局类报警E2开关
全局类报警E2.%X0 | DB48.27.0 | E022 压力偏差过大，传感器可能故障 | 全局类报警E2开关.%X0 | DB48.59.0
全局类报警E2.%X1 | DB48.27.1 | E023 穿刺气缸位置异常报警，请勿添加新药罐！（待机状态，穿刺气缸位置有信号） | 全局类报警E2开关.%X1 | DB48.59.1
全局类报警E2.%X2 | DB48.27.2 | E024舱体前部温度升温超时 | 全局类报警E2开关.%X2 | DB48.59.2
全局类报警E2.%X3 | DB48.27.3 | E025舱体后部温度升温超时 | 全局类报警E2开关.%X3 | DB48.59.3
全局类报警E2.%X4 | DB48.27.4 | E026前门壁温度升温超时 | 全局类报警E2开关.%X4 | DB48.59.4
全局类报警E2.%X5 | DB48.27.5 | E027汽化器温度升温超时 | 全局类报警E2开关.%X5 | DB48.59.5
全局类报警E2.%X6 | DB48.27.6 | E028后门温度升温超时 | 全局类报警E2开关.%X6 | DB48.59.6
全局类报警E2.%X7 | DB48.27.7 | E029 水箱水量不足，请先添加纯水。（在待机状态下提示报警） | 全局类报警E2开关.%X7 | DB48.59.7
全局类报警E2.%X8 | DB48.26.0 | E030催化前温度传感器故障！ | 全局类报警E2开关.%X8 | DB48.58.0
全局类报警E2.%X9 | DB48.26.1 | E031催化后温度传感器故障！ | 全局类报警E2开关.%X9 | DB48.58.1
全局类报警E2.%X10 | DB48.26.2 | E032后门温度传感器故障！ | 全局类报警E2开关.%X10 | DB48.58.2
全局类报警E2.%X11 | DB48.26.3 |  | 全局类报警E2开关.%X11 | DB48.58.3
全局类报警E2.%X12 | DB48.26.4 |  | 全局类报警E2开关.%X12 | DB48.58.4
全局类报警E2.%X13 | DB48.26.5 | E036催化前温度过高，加热管可能故障！ | 全局类报警E2开关.%X13 | DB48.58.5
全局类报警E2.%X14 | DB48.26.6 | E037催化后温度过高！ | 全局类报警E2开关.%X14 | DB48.58.6
全局类报警E2.%X15 | DB48.26.7 | E038催化加热升温超时！ | 全局类报警E2开关.%X15 | DB48.58.7
全局类报警E3 |  |  | 全局类报警E3开关
全局类报警E3.%X0 | DB48.29.0 | E014 加热系统异常，总电源自动断开供电 | 全局类报警E3开关.%X0 | DB48.61.0
全局类报警E3.%X1 | DB48.29.1 | E010真空泵1过载保护 | 全局类报警E3开关.%X1 | DB48.61.1
全局类报警E3.%X2 | DB48.29.2 | E011真空泵2过载保护 | 全局类报警E3开关.%X2 | DB48.61.2
全局类报警E3.%X3 | DB48.29.3 | E012空压机过载保护 | 全局类报警E3开关.%X3 | DB48.61.3
全局类报警E3.%X4 | DB48.29.4 | E021灭菌器与尾气处理器通讯故障 | 全局类报警E3开关.%X4 | DB48.61.4
全局类报警E3.%X5 | DB48.29.5 |  | 全局类报警E3开关.%X5 | DB48.61.5
全局类报警E3.%X6 | DB48.29.6 |  | 全局类报警E3开关.%X6 | DB48.61.6
全局类报警E3.%X7 | DB48.29.7 |  | 全局类报警E3开关.%X7 | DB48.61.7
全局类报警E3.%X8 | DB48.28.0 |  | 全局类报警E3开关.%X8 | DB48.60.0
全局类报警E3.%X9 | DB48.28.1 |  | 全局类报警E3开关.%X9 | DB48.60.1
全局类报警E3.%X10 | DB48.28.2 |  | 全局类报警E3开关.%X10 | DB48.60.2
全局类报警E3.%X11 | DB48.28.3 |  | 全局类报警E3开关.%X11 | DB48.60.3
全局类报警E3.%X12 | DB48.28.4 |  | 全局类报警E3开关.%X12 | DB48.60.4
全局类报警E3.%X13 | DB48.28.5 |  | 全局类报警E3开关.%X13 | DB48.60.5
全局类报警E3.%X14 | DB48.28.6 |  | 全局类报警E3开关.%X14 | DB48.60.6
全局类报警E3.%X15 | DB48.28.7 |  | 全局类报警E3开关.%X15 | DB48.60.7
运行类报警F |  |  | 运行错误报警F1开关
运行类报警F1.%X0 | DB48.31.0 | F001 抽空超时 | 运行错误报警F1开关.%X0 | DB48.63.0
运行类报警F1.%X1 | DB48.31.1 | F002 回空超时 | 运行错误报警F1开关.%X1 | DB48.63.1
运行类报警F1.%X2 | DB48.31.2 | F003 保压失败 | 运行错误报警F1开关.%X2 | DB48.63.2
运行类报警F1.%X3 | DB48.31.3 | F004 加湿超时 | 运行错误报警F1开关.%X3 | DB48.63.3
运行类报警F1.%X4 | DB48.31.4 | F005 加药失败，药罐可能没有被刺破。 | 运行错误报警F1开关.%X4 | DB48.63.4
运行类报警F1.%X5 | DB48.31.5 | F006 进药压力过高，请检查设备。 | 运行错误报警F1开关.%X5 | DB48.63.5
运行类报警F1.%X6 | DB48.31.6 | F007 灭菌阶段压力过高，请检查设备。 | 运行错误报警F1开关.%X6 | DB48.63.6
运行类报警F1.%X7 | DB48.31.7 | F008 升温超时报警 | 运行错误报警F1开关.%X7 | DB48.63.7
运行类报警F1.%X8 | DB48.30.0 | F010 压缩气压力过低（压力开关信号消失90秒） | 运行错误报警F1开关.%X8 | DB48.62.0
运行类报警F1.%X9 | DB48.30.1 | F012 排气管路压力过高，请检查设备与解毒器连接管路 | 运行错误报警F1开关.%X9 | DB48.62.1
运行类报警F1.%X10 | DB48.30.2 | F013 使用真空泵2抽空超时 | 运行错误报警F1开关.%X10 | DB48.62.2
运行类报警F1.%X11 | DB48.30.3 |  | 运行错误报警F1开关.%X11 | DB48.62.3
运行类报警F1.%X12 | DB48.30.4 |  | 运行错误报警F1开关.%X12 | DB48.62.4
运行类报警F1.%X13 | DB48.30.5 |  | 运行错误报警F1开关.%X13 | DB48.62.5
运行类报警F1.%X14 | DB48.30.6 |  | 运行错误报警F1开关.%X14 | DB48.62.6
运行类报警F1.%X15 | DB48.30.7 |  | 运行错误报警F1开关.%X15 | DB48.62.7
门机构报警B1 |  |  | 门机构报警B1开关
门机构报警B1.%X0 | DB48.17.0 | B001 内室负压，不能开门，请等待。 | 门机构报警B1开关.%X0 | DB48.49.0
门机构报警B1.%X1 | DB48.17.1 | B002 开装载门时间过长，请联系客服。 | 门机构报警B1开关.%X1 | DB48.49.1
门机构报警B1.%X2 | DB48.17.2 | B003 开装载门时，电机过载保护，请联系客服。 | 门机构报警B1开关.%X2 | DB48.49.2
门机构报警B1.%X3 | DB48.17.3 | B004 关装载门时间过长，请联系客服。 | 门机构报警B1开关.%X3 | DB48.49.3
门机构报警B1.%X4 | DB48.17.4 | B005 关装载门时，电机过载保护，请联系客服。 | 门机构报警B1开关.%X4 | DB48.49.4
门机构报警B1.%X5 | DB48.17.5 | B006 装载门遇障碍，请检查。 | 门机构报警B1开关.%X5 | DB48.49.5
门机构报警B1.%X6 | DB48.17.6 | B007 装载门开关位检测错误，请联系客服。 | 门机构报警B1开关.%X6 | DB48.49.6
门机构报警B1.%X7 | DB48.17.7 | B016 卸载门未关闭，不能开装载门。 | 门机构报警B1开关.%X7 | DB48.49.7
门机构报警B1.%X8 | DB48.16.0 |  | 门机构报警B1开关.%X8 | DB48.48.0
门机构报警B1.%X9 | DB48.16.1 |  | 门机构报警B1开关.%X9 | DB48.48.1
门机构报警B1.%X10 | DB48.16.2 |  | 门机构报警B1开关.%X10 | DB48.48.2
门机构报警B1.%X11 | DB48.16.3 |  | 门机构报警B1开关.%X11 | DB48.48.3
门机构报警B1.%X12 | DB48.16.4 |  | 门机构报警B1开关.%X12 | DB48.48.4
门机构报警B1.%X13 | DB48.16.5 |  | 门机构报警B1开关.%X13 | DB48.48.5
门机构报警B1.%X14 | DB48.16.6 |  | 门机构报警B1开关.%X14 | DB48.48.6
门机构报警B1.%X15 | DB48.16.7 |  | 门机构报警B1开关.%X15 | DB48.48.7
门机构报警B2 |  |  | 门机构报警B1开关
门机构报警B2.%X0 | DB48.19.0 | B032 内室负压，不能开门，请等待。 | 门机构报警B2开关.%X0 | DB48.51.0
门机构报警B2.%X1 | DB48.19.1 | B008 开卸载门时间过长，请联系客服。 | 门机构报警B2开关.%X1 | DB48.51.1
门机构报警B2.%X2 | DB48.19.2 | B009 开卸载门时，电机过载保护，请联系客服。 | 门机构报警B2开关.%X2 | DB48.51.2
门机构报警B2.%X3 | DB48.19.3 | B010 关卸载门时间过长，请联系客服。 | 门机构报警B2开关.%X3 | DB48.51.3
门机构报警B2.%X4 | DB48.19.4 | B011 关卸载门时，电机过载保护，请联系客服。 | 门机构报警B2开关.%X4 | DB48.51.4
门机构报警B2.%X5 | DB48.19.5 | B012 卸载门障碍，请检查。 | 门机构报警B2开关.%X5 | DB48.51.5
门机构报警B2.%X6 | DB48.19.6 | B013 卸载门开关位检测错误，请联系客服。 | 门机构报警B2开关.%X6 | DB48.51.6
门机构报警B2.%X7 | DB48.19.7 | B017 装载门未关闭，不能开卸载门。 | 门机构报警B2开关.%X7 | DB48.51.7
门机构报警B2.%X8 | DB48.18.0 |  | 门机构报警B2开关.%X8 | DB48.50.0
门机构报警B2.%X9 | DB48.18.1 |  | 门机构报警B2开关.%X9 | DB48.50.1
门机构报警B2.%X10 | DB48.18.2 |  | 门机构报警B2开关.%X10 | DB48.50.2
门机构报警B2.%X11 | DB48.18.3 |  | 门机构报警B2开关.%X11 | DB48.50.3
门机构报警B2.%X12 | DB48.18.4 |  | 门机构报警B2开关.%X12 | DB48.50.4
门机构报警B2.%X13 | DB48.18.5 |  | 门机构报警B2开关.%X13 | DB48.50.5
门机构报警B2.%X14 | DB48.18.6 |  | 门机构报警B2开关.%X14 | DB48.50.6
门机构报警B2.%X15 | DB48.18.7 |  | 门机构报警B2开关.%X15 | DB48.50.7
尾气处理器报警R1
REO-报警内容R1.%X8 | DB48.36.0 | [R01]REO风速过低,风机可能故障！
REO-报警内容R1.%X9 | DB48.36.1 | [R02]REO加热管超温保护，已自动断开加热！
REO-报警内容R1.%X10 | DB48.36.2 | [R03]REO催化前温度过高，控温系统可能故障！
REO-报警内容R1.%X11 | DB48.36.3 | [R04]REO催化后温度过高！
REO-报警内容R1.%X12 | DB48.36.4 | [R05]REO风机过载，请检查！
REO-报警内容R1.%X13 | DB48.36.5 | [R06]REO催化前温度传感器故障！
REO-报警内容R1.%X14 | DB48.36.6 | [R07]REO催化后温度传感器故障！
REO-报警内容R1.%X15 | DB48.36.7 | [R08]REO机壳温度传感器故障！
REO-报警内容R1.%X0 | DB48.37.0 | [R09]REO风速传感器故障！
REO-报警内容R1.%X1 | DB48.37.1 | [R10]REO加热管升温超时！
REO-报警内容R1.%X2 | DB48.37.2 | [R11]REO催化剂即将过期，请联系客服更换！
REO-报警内容R1.%X3 | DB48.37.3 | [R12]REO进EO管路堵塞，请检查！
REO-报警内容R1.%X4 | DB48.37.4 | [R13]REO加热脱扣器在规定时间内未断开！请联系客服！
REO-报警内容R1.%X5 | DB48.37.5 | [R14]REO机壳温度过高，请检查！
REO-报警内容R1.%X6 | DB48.37.6 | [R15]REO加热管断路器断开，无法加热，请联系客服！
REO-报警内容R1.%X7 | DB48.37.7 | [R16]REO加热管接触器未吸合，无法加热请联系客服！
尾气处理器报警R2
REO-报警内容R2.%X8 | DB48.38.0 | [R17]REO加热管接触器工作异常，请联系客服！
REO-报警内容R2.%X9 | DB48.38.1 | [R18]REO风机运行时间超时！
REO-报警内容R2.%X10 | DB48.38.2
REO-报警内容R2.%X11 | DB48.38.3
REO-报警内容R2.%X12 | DB48.38.4
REO-报警内容R2.%X13 | DB48.38.5
REO-报警内容R2.%X14 | DB48.38.6
REO-报警内容R2.%X15 | DB48.38.7
REO-报警内容R2.%X0 | DB48.39.0
REO-报警内容R2.%X1 | DB48.39.1
REO-报警内容R2.%X2 | DB48.39.2
REO-报警内容R2.%X3 | DB48.39.3
REO-报警内容R2.%X4 | DB48.39.4
REO-报警内容R2.%X5 | DB48.39.5
REO-报警内容R2.%X6 | DB48.39.6
REO-报警内容R2.%X7 | DB48.39.7

## 输入输出(BS)
序号 | 名称 | 输入点 | 名称 | 输入点
1 | 前门脚踢开关 | I0.0 | 回空阀V1 | Q0.0
2 | 前门开位 | I0.1 | 前加湿阀V2 | Q0.1
3 | 前门关位 | I0.2 | 后加湿阀V3 | Q0.2
4 | 前门障碍 | I0.3 | 快抽空阀V4 | Q0.3
5 | 前门电机过载 | I0.4 | 加药阀开V10 | Q0.4
6 | 穿刺气缸穿刺位 | I0.5 | 加药阀关V10 | Q0.5
7 | 水箱下水位 | I0.6 | 开装载门 | Q0.6
8 | 压缩气压力检测 | I0.7 | 关装载门 | Q0.7
9 | 急停按钮 | I1.0 | 腔体加热使能 | Q1.0
10 | 催化箱加热信号1 | I1.1 | 直排阀-V8 | Q1.1
11 | 催化箱加热信号2 | I1.2 | 抽空供气阀-V6 | Q2.0
12 | 气罐存在检测 | I1.3 | 蜂鸣器FM | Q2.1
13 | 排气压力开关 | I1.4 | 前部加热SSR1 | Q2.2
14 | 水箱上水位 | I1.5 | 后部加热SSR2 | Q2.3
15 |  |  | 装载门加热SSR3 | Q2.4
16 |  |  | 汽化器加热SSR4 | Q2.5
17 | 后门开位 | I2.0 | 慢抽空阀V5 | Q2.6
18 | 后门关位 | I2.1 | 解毒阀V7 | Q2.7
19 | 后门障碍 | I2.2 | 开卸载门 | Q3.0
20 | 后门脚踢开关 | I2.3 | 关卸载门 | Q3.1
21 | 后门电机过载 | I2.4 | 卸载门加热SSR5 | Q3.2
22 | 催化箱加热使能信号 | I2.5 | 催化加热使能 | Q3.3
23 | 舱体加热使能信号 | I2.6 | 催化加热1 | Q3.4
24 | 关机确认信号 | I2.7 | 催化加热2 | Q3.5
25 |  |  | 热回收阀V9 | Q3.6
26 |  |  | 脱扣器 | Q3.7
27 |  |  | 运行灯-蓝色 | Q4.0
28 |  |  | 待机灯-白灯 | Q4.1
29 |  |  | 报警灯-红灯 | Q4.2
30 |  |  | 预留 | Q4.3
31 |  |  | 预留 | Q4.4
32 |  |  | 预留 | Q4.5
33 |  |  | 预留 | Q4.6
34 |  |  | 预留 | Q4.7
35

## 输入输出(XG2.C)
序号 | 名称 | 输入点 | 名称 | 输入点
1 | 前门脚踢开关 | I0.0 | 回空阀V1 | Q0.0
2 | 前门开位 | I0.1 | 前加湿阀V2 | Q0.1
3 | 前门关位 | I0.2 | 后加湿阀V3 | Q0.2
4 | 前门障碍 | I0.3 | 快抽空阀1-V4 | Q0.3
5 | 前门电机过载 | I0.4 | 加药阀开-V10 | Q0.4
6 | 穿刺气缸穿刺位 | I0.5 | 加药阀关-V10 | Q0.5
7 | 水箱下水位 | I0.6 | 开装载门 | Q0.6
8 | 压缩气压力检测 | I0.7 | 关装载门 | Q0.7
9 | 急停按钮 | I1.0 | 加热系统断电-脱扣器 | Q1.0
10 | 空压机保护 | I1.1 | 空压机 | Q1.1
11 | 真空泵保护 | I1.2 | 真空泵1 | Q2.0
12 | 真空泵2保护 | I1.3 | 蜂鸣器 | Q2.1
13 | 排气压力开关 | I1.4 | 前部加热SSR1 | Q2.2
14 | 水箱上水位 | I1.5 | 后部加热SSR2 | Q2.3
15 | 后门开位 | I2.0 | 装载门加热SSR3 | Q2.4
16 | 后门关位 | I2.1 | 汽化器加热SSR4 | Q2.5
17 | 后门障碍 | I2.2 | 慢抽空阀-V5 | Q2.6
18 | 后门脚踢开关 | I2.3 | 加热系统使能 | Q2.7
19 | 后门电机过载 | I2.4 | 开卸载门 | Q3.0
20 | 开后门按钮 | I2.5 | 关卸载门 | Q3.1
21 | 关后门按钮 | I2.6 | 卸载门加热SSR5 | Q3.2
22 | 关机确认信号 | I2.7 | 运行灯 | Q3.3
23 |  |  | 待机灯 | Q3.4
24 |  |  | 报警灯 | Q3.5
25 |  |  | 快抽空阀2-V10 | Q3.6
26 |  |  | 真空泵2 | Q3.7
27
28
29

## 模块物料
6ES7 214-1AG40-0XB0 | CPU
6ES7 222-1BF32-0XB0
6ES7 231-5QD32-0XB0
6ES7 231-4HD32-0XB0
6ES7 231-5PF32-0XB0
6ES7 223-1BL32-0XB0
6ES7 241-1CH32-OXBO | 485

## 页面列表
序号 | 名称 | 中文名称 | 页面号
| A001_Home_page=1 | 上电启动页 | 1
| A002_Main_Menu=2 | 主菜单 | 2
| A_ALARM=3 | 报警页面 | 3
| A004_Local_Atmospheric_P=4 | 设置本地大气压 | 4
| A005_Run_Display=5 | 程序运行 | 5
| A006_Process_Display_1=6 | 程序运行过程显示 | 6
| A007_End_Display1=7 | 正常结束 | 7
| A008_Program_Parameter_Setting=8 | 程序参数设定选择 | 8
| A009_Run_Parameter1=9 | 程序运行参数查看 | 9
| A010_Run_Parameter_BY=162 | 保压程序参数查看 | 10
| 空 |  | 11
| A012_PreHeat_Set=12 | 设备预热 | 12
| A013_End_Display2=13 | 异常结束 | 13
| 空 |  | 14
| 空 |  | 15
| A016_Select_Run_Program=16 | 程序选择 | 16
| 空 |  | 17
| 空 |  | 18
| 空 |  | 19
| A020_Print_Settings_1=20 | 打印设置1 | 20
| A021_Print_Settings_2=21 | 打印设置2 | 21
| 空 |  | 22
| 空 |  | 23
| 空 |  | 24
| A025_Network_Settings=25 | 网络设置 | 25
| A026_Times=26 | 时钟设置 | 26
| A027_Auxiliary_Functions_1=27 | 辅助功能1 | 27
| A028_Auxiliary_Functions_2=28 | 辅助功能2 | 28
| 空 |  | 29
| A030_System_Settings_1=30 | 系统设置1 | 30
| A031_System_Settings_2=31 | 系统设置2 | 31
| A032_Input_Detection_1=32 | 输入检测1 | 32
| A033_Input_Detection_2=33 | 输入检测2 | 33
| A034_Input_Detection_3=34 | 输入检测3 | 34
| A035_Manual_1=35 | 手动操作1 | 35
| A036_Manual_2=36 | 手动操作2 | 36
| A037_Manual_3=37 | 手动操作3 | 37
| 空 |  | 38
| A039_Program_Parameter_1=39 | 程序参数设定1 | 39
| A040_Program_Parameter_2=40 | 程序参数设定2 | 40
| A041_Program_Parameter_3=41 | 程序参数设定3 | 41
| A042_Program_Parameter_4=42 | 程序参数设定4 | 42
| A043_Program_Parameter_5=43 | 程序参数设定5 | 43
| A044_Program_Parameter_6=44 | 程序参数设定6 | 44
| A045_Program_Parameter_7=45 | 程序参数设定7 | 45
| A046_Program_Parameter_8=46 | 程序参数设定8 | 46
| A047_Program_Parameter_9=47 | 程序参数设定9 | 47
| 空 | 程序参数预留 | 48
| 空 | 程序参数预留 | 49
| 空 |  | 50
| A051_Release_Tip=155 | 脱扣器断开提醒 | 51
| A052_Traceability_information=52 | 追溯信息显示 | 52
| A053_Gas_Scan_Infor=166 | 气罐二维码扫描信息 | 53
| 空 |  | 54
| 空 |  | 55
| 空 |  | 56
| 空 |  | 57
| 空 |  | 58
| 空 |  | 59
| A060_Add_Water=60 | 手动加水 | 60
| 空 |  | 61
| 空 |  | 62
| 空 |  | 63
| 空 |  | 64
| 空 |  | 65
| A066_Maintenance_1=66 | 维护信息1 | 66
| A067_Maintenance_2=67 | 维护信号2 | 67
| 空 |  | 68
| 空 |  | 69
| A070_Configuration_1=70 | 设备配置 | 70
| 空 | 设备配置预留 | 71
| 空 | 设备配置预留 | 72
| 空 |  | 73
| 空 |  | 74
| A075_PLC_Value=75 | PLC内部变量操作 | 75
| 空 |  | 76
| 空 |  | 77
| 空 |  | 78
| 空 |  | 79
| A080_Device_Information=80 | 设备信息 | 80
| 空 |  | 81
| 空 |  | 82
| A083_Deviation_Calibration_1=83 | 设备校准1 | 83
| A084_Deviation_Calibration_2=84 | 设备校准2 | 84
| A085_Alert_Manager_1=85 | 报警管理1 | 85
| A086_Alert_Manager_2=86 | 报警管理2 | 86
| A087_System_Parameter_1=87 | 系统参数1 | 87
| A088_System_Parameter_2=88 | 系统参数2 | 88
| A089_System_Parameter_3=89 | 系统参数3 | 89
| A090_System_Parameter_4=90 | 系统参数预留 | 90
| 空 |  | 91
| 空 |  | 92
| A093_Historical_Information=93 | 历史信息 | 93
| A094_AlarmSwitch_A=94 | A报警开关 | 94
| A095_AlarmSwitch_A2=95 | A报警开关 | 95
| A096_AlarmSwitch_B=96 | B报警开关 | 96
| A097_AlarmSwitch_B2=97 | B报警开关 | 97
| A098_AlarmSwitch_C=98 | C报警开关 | 98
| A099_AlarmSwitch_C2=99 | C报警开关 | 99
| A100_AlarmSwitch_E=100 | E报警开关 | 100
| A101_AlarmSwitch_E2=101 | E报警开关 | 101
| A102_AlarmSwitch_F=102 | F报警开关 | 102
| A103_AlarmSwitch_F2=103 | F报警开关 | 103
| A104_AlarmSwitch_G=104 | G报警开关 | 104
| A105_AlarmSwitch_G2=105 | G报警开关 | 105
| 空 |  | 106
| 空 |  | 107
| 空 |  | 108
| 空 |  | 109
| 空 |  | 110
| 空 |  | 111
| 空 |  | 112
| 空 |  | 113
| 空 |  | 114
| 空 |  | 115
| 空 |  | 116
| 空 |  | 117
| 空 |  | 118
| 空 |  | 119
| 空 |  | 120
| 空 |  | 121
| 空 |  | 122
| 空 |  | 123
| 空 |  | 124
| 空 |  | 125
| 空 |  | 126
| 空 |  | 127
| 空 |  | 128
| 空 |  | 129
| 空 |  | 130
| 空 |  | 131
| 空 |  | 132
| 空 |  | 133
| 空 |  | 134
| 空 |  | 135
| 空 |  | 136
| 空 |  | 137
| 空 |  | 138
| 空 |  | 139
| 空 |  | 140
| 空 |  | 141
| 空 |  | 142
| 空 |  | 143
| 空 |  | 144
| 空 |  | 145
| 空 |  | 146
| 空 |  | 147
| 空 |  | 148
| 空 |  | 149
| A150_Login_User_Selection=150 | 用户登录 | 150
| A151_PassWord_Change=151 | 用户密码修改 | 151

## Sheet1
序号 | 修改内容 | 修改后PLC程序版本 | 修改后触摸屏程序版本 | 修改人员 | 日期 | 车间实施日期
1 | 1.增加韩国双泵控制 2.修复抽空超时报警无法复位的情况 | EO3000-N260101 | EO3000-NH260101 | 张林华 | 2026.01.14
2 | 1.修复 脉动阶段抽空超时不报警的问题 2.打印记录兼容炜煌打印机 3.打印记录增加℃ 4.打印记录增加曲线打印 | EO3000-N260117 | EO3000-N260117 | 张林华 | 2026.01.17