## Sheet1
序号 | 变量类型 | 名称 | PLC变量地址 | 触摸屏变量地址 | 数据类型 | 备注
1 | 表头 | 记录时间 灭菌日期/开始时间 | DB48.DBW750 | begindate | int | 年-显示
|  |  | DB48.DBW752 |  | int | 月-显示
|  |  | DB48.DBW754 |  | int | 日-显示
|  |  | DB48.DBW756 |  | int | 时-显示
|  |  | DB48.DBW758 |  | int | 分-显示
|  |  | DB48.DBW760 |  | int | 秒-显示
2 |  | 程序编号 程序名称 | DB48.DBW438 | programname | int | 0:未选择 1:37℃程序 2:55℃程序 3:药罐处理 4:泄露测试
3 |  | 运转次数 | DB48.DBW918 | runcount | int
4 |  | 脉动真空下限 脉动下限 | DB2.DBW24 | MDXX | int | 37℃、药罐处理和泄露测试程序参数
[5 empty] | int | 55℃程序参数
5 |  | 脉动真空上限 脉动上限 | DB2.DBW22 | MDSX | int | 37℃、药罐处理和泄露测试程序参数
[5 empty] | int | 55℃程序参数
6 |  | 真空保压时间 保压时间 | DB2.DBW4 | BYSJ | int | 37℃、药罐处理和泄露测试程序参数
[5 empty] | int | 55℃程序参数
7 |  | 允许泄漏限度 | DB2.DBW6 | YXXLXD | int | 37℃、药罐处理和泄露测试程序参数 | 小数点1位
[5 empty] | int | 55℃程序参数
8 |  | 物品加湿湿度 加湿湿度 | DB2.DBW8 | JSSD | int | 37℃、药罐处理和泄露测试程序参数 | 小数点1位
[5 empty] | int | 55℃程序参数
9 |  | 加药回压限度
10 |  | 灭菌暴露时间 灭菌时间 | DB2.DBW18 | stertime | int | 37℃、药罐处理和泄露测试程序参数
[5 empty] | int | 55℃程序参数
11 |  | 排气脉动次数 脉动次数 | DB2.DBW20 | MDNumber | int | 37℃、药罐处理和泄露测试程序参数
[5 empty] | int | 55℃程序参数
12 |  | 通风压力下限
|  | 预热时间 | DB2.DBW2 | YRSJ | int | 37℃、药罐处理和泄露测试程序参数
[5 empty] | int | 55℃程序参数
13 |  | 通风时间 | DB2.DBW30 | TFTS | int | 37℃、药罐处理和泄露测试程序参数
[5 empty] | int | 55℃程序参数
14 | 表尾 | 运行时间 | DB48.DBW448 | endH | int | 结束时 | 程序运行总时长
|  |  | DB48.DBW450 | endM | int | 结束分
|  |  | DB48.DBW452 | endS | int | 结束秒
|  | 结束时间 |  |  |  | 当程序结束时提取当前时间
15 |  | 运行结果 | DB48.DBW446 | endstate | int | 1：正常结束 2：报警退出 3：手动退出
|  | 保压运行结果 | DB48.DBW432 | BYendstate | int | 0：保压合格 1：保压失败 2：手动退出
|  | 灭菌最高温度 | DB48.DBW550 | MJtempMAX | int |  | 小数点1位
|  | 灭菌最低温度 | DB48.DBW552 | MJtempMIN | int |  | 小数点1位
|  | 灭菌最高压力 | DB48.DBW554 | MJpressMAX | int
|  | 灭菌最低压力 | DB48.DBW556 | MJpressMIN | int
|  | 加湿湿度 | DB48.DBW534 | JShumidity | int | 当程序大阶段处于“加湿”且小阶段处于“维持”（即大3小4）转为大阶段为“加药”小阶段为“回空”（即大小）阶段时，提取当时湿度值 | 小数点1位
16 |  | 灭菌时间运行值 | DB2.DBW18 | stertime | int
17 |  | 通风时间运行值
18 | 实时数据 | 大阶段 | DB48.DBW440 | phasename | int | 0：待机 1：预处理 2：保压 3：加湿 4：加药 5：灭菌 6：脉动 7：通风 8：紧急脉动 9：紧急通风 10：结束
|  | 小阶段 | DB48.DBW442 | Subphase | int | 0：准备 1：预热 2：抽空 3：平衡 4：维持 5：湿化 6：进药 7：冲洗 8：回空 9：结束
19 |  | 内室温度 | DB48.DBW764 | tempTc | int |  | 小数点1位
20 |  | 内室压力 | DB48.DBW780 | pressPc | int
21 |  | 内室湿度 | DB48.DBW778 | humidityMc | int |  | 小数点1位
22 |  | 程序计时 | DB48.DBW622 |  | int | 程序总计时时 | 程序中未使用此变量，故删除此变量
|  |  | DB48.DBW624 |  | int | 程序总计时分
|  |  | DB48.DBW626 |  | int | 程序总计时秒
23 |  | 阶段计时 | DB48.DBW628 |  | int | 大阶段计时时
|  |  | DB48.DBW630 |  | int | 大阶段计时分
|  |  | DB48.DBW632 |  | int | 大阶段计时秒
|  |  | DB48.DBW634 |  | int | 小阶段计时时
|  |  | DB48.DBW636 |  | int | 小阶段计时分
|  |  | DB48.DBW638 |  | int | 小阶段计时秒
24 | 运行数据 | 阶段 | DB48.DBW440 | phasename | int | 0：待机 1：预处理 2：保压 3：加湿 4：加药 5：灭菌 6：脉动 7：通风 8：紧急脉动 9：紧急通风 10：结束
25 |  | 记录时间 |  | begindate
26 |  | 内室温度 | DB48.DBW764 | tempTc | int |  | 小数点1位
27 |  | 内室压力 | DB48.DBW780 | pressPc | int
28 |  | 内室湿度 | DB48.DBW778 | humidityMc | int |  | 小数点1位
29 |  | 程序计时 | DB48.DBW448 | endH | int | 结束时 | 程序运行总时长
|  |  | DB48.DBW450 | endM | int | 结束分
|  |  | DB48.DBW452 | endS | int | 结束秒
|  | 预处理最小压力 | DB48.DBW508 | YCLpressMIN | int
|  | 保压最大压力 | DB48.DBW518 | BYpressMAX | int
|  | 保压最小压力 | DB48.DBW520 | BYpressMIN | int
|  | 泄漏率 | DB48.DBW958 | DB48.DBW958 | int |  | 小数点1位
|  | 加药最大压力 | DB48.DBW542 | JYpressMAX | int
|  | 加药最小压力 | DB48.DBW544 | JYpressMIN | int
|  | 脉动最高压力 | DB48.DBW566 | MDpressMAX | int
|  | 脉动最小压力 | DB48.DBW568 | MDpressMIN | int
|  | 通风最大压力 | DB48.DBW578 | TFpressMAX | int
|  | 通风最小压力 | DB48.DBW580 | TFpressMIN | int
|  | 紧急脉动最高压力 | DB48.DBW586 | JJMDpressMAX | int
|  | 紧急脉动最小压力 | DB48.DBW588 | JJMDpressMIN | int
|  | 紧急脉动次数 | DB2.DBW56 | JJMDCS | int
|  | 紧急通风最大压力 | DB48.DBW590 | JJTFpressMAX | int
|  | 紧急通风最小压力 | DB48.DBW592 | JJTFpressMIN | int
30 |  | 阶段计时 | DB48.DBW480 | YCLtimeM | int | 预处理分
|  |  | DB48.DBW640 | YCLtimeS | int | 预处理秒
|  |  | DB48.DBW482 | BYtimeM | int | 保压分
|  |  | DB48.DBW642 | BYtimeS | int | 保压秒
|  |  | DB48.DBW484 | JStimeM | int | 加湿分
|  |  | DB48.DBW644 | JStimeS | int | 加湿秒
|  |  | DB48.DBW486 | JYtimeM | int | 加药分
|  |  | DB48.DBW646 | JYtimeS | int | 加药秒
|  |  | DB48.DBW488 | MJtimeM | int | 灭菌分
|  |  | DB48.DBW648 | MJtimeS | int | 灭菌秒
|  |  | DB48.DBW490 | MDtimeM | int | 脉动分
|  |  | DB48.DBW650 | MDtimeS | int | 脉动秒
|  |  | DB48.DBW492 | TFtimeM | int | 通风分
|  |  | DB48.DBW652 | TFtimeS | int | 通风秒
|  |  | DB48.DBW496 | JJMDtimeM | int | 紧急脉动分
|  |  | DB48.DBW656 | JJMDtimeS | int | 紧急脉动秒
|  |  | DB48.DBW498 | JJTFtimeM | int | 紧急通风分
|  |  | DB48.DBW658 | JJTFtimeS | int | 紧急通风秒
|  |  | DB48.DBW494 | JSM | int | 结束分
|  |  | DB48.DBW654 | JSS | int | 结束秒